## Sheet1
VERTEX 2016
TRH pre-project calibration
TRH | Temperature (C) |  |  | Humidity (%)
| min error | mean error | max error | min error | mean error | max error
TRH004 | -0.022933 | 0.00025343 | 0.020359 | -0.72261 | -0.0077967 | 0.82742
TRH009 | -0.019371 | -0.00095346 | 0.033294 | -0.54977 | -0.0087011 | 0.83099
TRH011 | -0.022616 | 0.00065857 | 0.015303 | -0.58088 | 0.0011441 | 0.6145
TRH016 | -0.016707 | 0.0014481 | 0.024925 | -0.81909 | -0.0045829 | 0.54395
TRH026 | -0.045625 | -0.00047036 | 0.019189 | -0.44492 | -0.0078864 | 0.67166
TRH027 | -0.026213 | 8.0441e-05 | 0.021183 | -0.76406 | -0.0067032 | 0.52439
TRH028 | -0.024285 | -0.00012172 | 0.020337 | -1.3169 | -0.0030217 | 0.94537
TRH029 | -0.031127 | -0.00038328 | 0.015685 | -0.89177 | 0.011423 | 0.62509
TRH032 | -0.025508 | 0.00016096 | 0.020019 | -0.78105 | -0.013756 | 0.62321
TRH034 | -0.017311 | 0.00042698 | 0.021554 | -0.86857 | -0.010755 | 0.8119
TRH036 | -0.018106 | 0.00039612 | 0.023335 | -0.75021 | -0.0040329 | 0.85269
TRH038 | -0.027763 | -0.00019945 | 0.029057 | -0.68795 | 0.016467 | 0.7389
TRH039 | -0.033018 | -0.00027247 | 0.021438 | -0.73595 | -0.0011716 | 0.66662
TRH045 | -0.019972 | -0.00023858 | 0.026807 | -0.79544 | -0.0016073 | 0.55655
TRH049 | -0.012195 | -4.5056e-05 | 0.015089 | -0.91785 | -0.004929 | 0.67527
TRH053 | -0.010843 | -0.0010053 | 0.026659 | -0.7176 | -0.015155 | 0.69694
TRH057 | -0.025016 | 0.00022466 | 0.02591 | -0.74131 | -0.015838 | 0.54076
TRH058 | -0.022039 | -0.00051914 | 0.017149 | -0.68269 | -0.0026602 | 0.74275
TRH059 | -0.018495 | 0.00053188 | 0.022452 | -0.86634 | -0.0034354 | 1.0065
TRH061 | -0.024127 | 0.00024975 | 0.018654 | -0.71288 | 0.0081896 | 0.78157
TRH062 | -0.025931 | 5.0893e-05 | 0.031289 | -0.70925 | -0.00025393 | 0.56613
TRH064 | -0.023206 | 0.00026434 | 0.02521 | -0.62411 | 0.00056262 | 0.73912
TRH069 | -0.017407 | 0.0015281 | 0.018267 | -0.83259 | -0.0027917 | 0.5279
TRH070 | -0.020721 | -0.00016989 | 0.027754 | -0.60523 | 0.010749 | 0.67991
TRH post-project check
TRH | Temperature (C) |  |  | Humidity (%)
| min error | mean error | max error | min error | mean error | max error
TRH004 | -0.04665 | -0.015459 | 0.010936 | 0.31136 | 1.0315 | 1.6807
TRH009 | -0.07571 | -0.048891 | -0.03186 | -0.56329 | -0.12691 | 0.04671
TRH011 | -0.022616 | 0.00065857 | 0.015303 | -0.51663 | 0.010347 | 0.25687
TRH016 | -0.06082 | -0.031776 | -0.00517 | 0.90379 | 1.5789 | 2.418
TRH026 | 0.62213 | 0.71271 | 0.77057 | 0.51038 | 1.4886 | 2.3473
TRH027 | -0.04082 | -0.01496 | 0.00781 | -0.39329 | 0.10166 | 0.56654
TRH028 | -0.14464 | -0.080499 | 0.00737 | 1.2732 | 3.0458 | 5.1906
TRH029 | -0.00389 | 0.013877 | 0.03543 | 0.58971 | 1.2466 | 2.3176
TRH032 | -0.01859 | 0.0098979 | 0.03236 | -0.31489 | 0.042803 | 0.27267
TRH034 | -0.03922 | -0.0047521 | 0.02483 | 1.8454 | 3.2737 | 5.1206
TRH036 | 0.01773 | 0.04721 | 0.07737 | 0.31703 | 0.89804 | 1.7869
TRH038 | 0.00213 | 0.037339 | 0.05876 | 0.07703 | 0.63966 | 1.2469
TRH039 | 0.01372 | 0.037427 | 0.05335 | 1.817 | 3.2094 | 4.6769
TRH045 | -0.052798 | -0.022202 | 0.0112 | -2.2765 | -1.8551 | -1.4754
TRH049 | -0.00417 | 0.021566 | 0.07015 | -0.23962 | 0.23917 | 0.73864
TRH053 | -0.05712 | -0.038334 | -0.00227 | -0.25962 | 0.37292 | 0.98579
TRH057 | -0.042228 | -0.02587 | 0.00044 | -0.98962 | -0.046682 | 0.50402
TRH058 | -0.074149 | -0.036547 | -0.01423 | -0.83962 | -0.15995 | 0.36484
TRH059 | 1.9661 | 2.7401 | 3.5254 | 0.44007 | 2.2892 | 4.1999
TRH061 | transducer failure in the field
TRH062 | -0.08438 | -0.056584 | -0.01665 | -0.427 | 0.38637 | 1.008
TRH064 | -0.04665 | 0.0034662 | 0.02476 | 0.72727 | 2.198 | 3.538
TRH069 | -0.05227 | -0.035673 | -0.009474 | -0.00649 | 0.20106 | 0.62004
TRH070 | -0.050277 | -0.024029 | 0.00483 | -0.03452 | 1.3073 | 2.6006
NOTE: TRH059 stopped working after post temperature check. For a post cal check the SHT transducer in TRH059 was installed in TRH061. Since the transducer is a digital output there should be no issue which TRH probe is used.